Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

LP-P-OLT

Probador inteligente de pérdida óptica

Manual del usuario

# Instrucciones de seguridad

# Términos de seguridad utilizados en este manual

La señal de ADVERTENCIA indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento que podría causar lesiones personales.

La señal de PRECAUCIÓN indica un peligro. Llama la atención sobre un procedimiento operativo que, si no se realiza o sigue correctamente, podría causar daños o la destrucción total o parcial del producto.

ElNOTAInformación de señales que puede ser beneficiosa durante el uso y mantenimiento del instrumento.

El comprobador de pérdida óptica de la serie LP-P-OLT es un dispositivo láser. El usuario debe evitar siempre la exposición directa de los ojos a la salida del láser. También debe evitarse el uso de microscopios o lupas para observar la salida del láser, ya que el haz láser puede converger en la retina y causar lesiones oculares permanentes.

Batería:El tipo de batería LP-P-OLT es una batería de litio.

Batería Fuente de alimentaciónNo exponga la batería al fuego ni a temperaturas muy altas. No abra ni dañe la batería. Evite tocar el electrolito de la batería, ya que es corrosivo y puede causar lesiones en los ojos, la piel o dañar la ropa.

Fuente de alimentación externa:LP-P-OLT admite fuente de alimentación externa: 5 V CC/750 mA. La fuente de alimentación externa es opcional.

Radiación láser:Para evitar lesiones oculares graves, nunca mire directamenteen las salidas ópticas de la fibra ópticaequipos de red, equipos de prueba,

- Evite siempre mirar directamente al puerto de salida óptica cuando el instrumento esté funcionando.

- Vuelva a colocar siempre la tapa protectora contra el polvo.puerto detectorcuando el instrumento no esté en uso.

- Evite siempre mirar directamente el extremo no conectado de la óptica.fibra en prueba y hacer que el extremo no conectado apunte a un objeto no reflectante.

Contenido

Instrucciones de seguridad	2

Términos de seguridad utilizados en este manual	2

1. Información general	3

1.1 Alcance de este Manual	3

1.2 Desembalaje e inspección	3

1.3 Introducción	4

2. Funcionamiento básico	6

2.1 Prólogo	6

2.2 Detalles del instrumento	6

2.2.1 Interfaces externas	6

2.2.2 Funcionamiento del teclado	7

2.2.3 Indicador	7

2.3 Uso de la batería	8

2.4 Limpieza del conector	8

3. Operación	9

3.1 Encendido	9

3.2 Fuente láser estabilizada (SLS)	11

3.2.1 Encendido/apagado del láser SLS	12

3.2.2 Configuración de referencia SLS	12

3.2.3 Configuración de SLS	13

3.3 Medidor de potencia óptica (OPM)	14

3.3.1 Configuración de referencia OPM	14

3.3.2 OPM-Guardar registro	15

3.3.3 OPM-Retirada	15

3.3.3 Rastreo OPM	16

3.3.4 Configuración de OPM	16

3.4 Prueba de pérdida óptica (OLT)	17

3.4.1 Configuración de referencia de OLT	18

3.4.2 Prueba bidireccional OLT	19

3.4.3 OLT-Guardar registro	19

3.4.4 Recuperación de OLT	20

3.4.5 Ajuste del umbral de OLT	20

3.4.6 Configuración de OLT	21

3.5 Prueba de pérdida de retorno óptico (ORL) - Opción	23

3.5.1 Prueba ORL-ORL	23

3.5.2 ORL-Guardar registro	24

3.5.3 ORL-Recall	24

3.5.3 Configuración de ORT	25

4. Mantenimiento y calibración	25

4.1 Limpieza de los conectores	25

4.2 Requisito de calibración	26

5. Información de garantía	27

5.1 Términos de garantía	27

5.2 Exclusiones	27

5.3 Registro de garantía	27

5.4 Devolución de instrumentos	27

5.5 Contactar con el servicio de atención al cliente	28

# 1. Información general

## 1.1 Alcance de este Manual

Gracias por adquirir el instrumento LinkedPro . Lea este manual detenidamente antes de utilizar el instrumento de fibra óptica LinkedPro . Preste siempre atención a las señales de advertencia y precaución que aparecen en este manual.

Este manual contiene la información necesaria para el correcto funcionamiento y mantenimiento del instrumento LinkedPro , instrucciones para la solución de problemas e información sobre los servicios de mantenimiento.

Todos los instrumentos LinkedPro  se ensamblan cuidadosamente y se someten a rigurosas inspecciones mecánicas, eléctricas y ópticas antes de su envío. Además del instrumento, el paquete incluye una batería de litio, un cable de carga/transferencia de datos, un adaptador de corriente, una brida FC/PC y este manual de usuario. Para obtener información detallada, consulte la lista de empaque.

Al recibir el instrumento, verifique si presenta daños físicos durante el envío. Informe de inmediato cualquier daño al transportista o al representante de Shineway Technologies Inc. Conserve el embalaje original por si fuera necesario reenviarlo.

## 1.2 Desembalaje e inspección

Este instrumento se ha embalado cuidadosamente según los procedimientos de envío estándar. Examine el instrumento para detectar posibles daños durante el envío. Si encuentra algún daño, si el instrumento no funciona o si alguno de los siguientes artículos no está incluido, póngase en contacto con su representante de Shineway Technologies, Inc.

Si es necesario, puede comunicarse con Shineway Technologies, Inc a través de este correo electrónico: www.syscom.com.

Para devolver el instrumento en caso de reparación, calibración u otro mantenimiento, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de embalar el instrumento con un material suave como polietileno, para proteger la carcasa del instrumento.

- Utilice la caja rígida original. Si utiliza otro material de embalaje, asegúrese de que haya al menos 3 cm de material blando alrededor del instrumento.

- Asegúrese de completar y devolver correctamente la tarjeta de registro de garantía, que debe incluir la siguiente información: nombre de la empresa, dirección postal, contacto, número de teléfono, dirección de correo electrónico y descripción del problema.

- Asegúrese de sellar la caja de embalaje con cinta exclusiva.

- Asegúrese de enviar a su representante o agente de la Compañía de manera confiable.

## 1.3 Introducción

El comprobador inteligente de pérdida óptica LinkedPro LP-P-OLT combina una fuente láser estabilizada y un medidor de potencia óptica. Este comprobador realiza automáticamente pruebas de pérdida bidireccionales en una sola fibra óptica, con evaluación de aprobado/rechazado, lo que facilita su uso y evita posibles errores operativos. El LP-P-OLT, robusto y fácil de usar, es el comprobador de pérdida óptica ideal para aplicaciones FTTx, LAN y CATV.

Características:

- Todo en uno: SLS + OPM + OLT + ORL + prueba de longitud

- Monitoreo de potencia óptica (rastreo automático de potencia)

- Prueba de pérdida bidireccional en una sola fibra

- Prueba ORL

- Evaluación de aprobado/reprobado

- Identificación/cambio automático de longitud de onda (AutoID)

- Ajuste del valor de referencia remoto

- Reloj interno y relación señal/ruido de fibra editables

- Almacenamiento y gestión de 1000 registros de pruebas (CSV)

- Transferencia de datos a PC a través de USB (sin controlador)

- Los registros de pruebas automáticas se guardan en la unidad local, la unidad remota o ambas unidades

- Carga de energía USB

- Más de 35 horas de funcionamiento continuo

- Soporte multilingüe

- Sin calentamiento, inicio rápido

- LCD en color de alta resolución

- De bolsillo, ligero y fácil de usar.

Identificación automática de longitud de onda

Compatible con los protocolos de cifrado digital de su módulo de fuente láser y la fuente láser estabilizada LinkedPro, LP-P-OLT puede identificar automáticamente la longitud de onda de la señal óptica de entrada y cambiar al modo de prueba correspondiente, lo que reduce en gran medida la carga de trabajo en ambos extremos y evita posibles errores.

Prueba automática de pérdida bidireccional en una sola fibra

Dos LP-P-OLT en ambos extremos de una sola fibra óptica pueden realizar una prueba de pérdida bidireccional con solo presionar uno y pueden medir y mostrar automáticamente toda la atenuación de la fibra para ayudar a los usuarios a adquirir información completa y precisa sobre la pérdida de fibra óptica.

Aplicable a pruebas FTTx/PON

LP-P-OLT se puede aplicar para medir señales Triple-play (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en redes ópticas pasivas (PON)

# 2. Funcionamiento básico

## 2.1 Prólogo

Esta sección presenta el funcionamiento básico del LP-P-OLT. Las operaciones específicas se detallan en el capítulo 3 de este manual. Lea este manual detenidamente para un funcionamiento óptimo. Si tiene algún problema durante el funcionamiento, no dude en contactar con el personal técnico de nuestra empresa o con nuestros representantes.

## 2.2 Detalles del instrumento

### 2.2.1 Interfaces externas

1. Entrada y salida óptica

LP-P-OLT está disponible con conector FC (SC/ST intercambiable).

Nota: El puerto de salida está marcado con “LS”; el puerto de entrada está marcado con “PM”.

2. Puerto de datos/alimentación USB

LP-P-OLT se puede cargar mediante un adaptador de corriente externo (5 V CC, 750 mA).

### 2.2.2 Funcionamiento del teclado

Encendido/apagado.

Alternar entre longitudes de onda.

Alternar entre elementos de configuración;

Ajuste el valor en el modo de configuración.

Alternar entre subinterfaces en el modo de trabajo;

Cambiar las posiciones de los dígitos en el modo de configuración.

Alternar entre los modos de trabajo: SLS, OPM, OLT y ORL;

Mantenga pulsado para activar o desactivar el apagado automático.

Ingrese al modo de configuración;

Ejecutar o alternar entre valores de configuración;

Confirmar.

Presione brevemente para encender o apagar la luz de fondo;

Mantenga pulsado para establecer el contraste.

### 2.2.3 Indicador

Indicador de carga.

Indicador láser (se ilumina cuando se emite láser).

## 2.3 Uso de la batería

El LP-P-OLT funciona con una batería de litio. Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada antes de usarlo. Cuando la batería esté baja, el indicador de batería baja aparecerá en la pantalla LCD. Puede seguir usando el LP-P-OLT siempre que su pantalla LCD sea visible. Si la pantalla LCD se oscurece, la salida de la fuente láser se volverá inestable y la medición del medidor de potencia será imprecisa. Cargue el dispositivo lo antes posible cuando la batería esté baja para garantizar una medición precisa.

Retire la batería si LP-P-OLT no va a utilizarse durante un tiempo prolongado.

## 2.4 Limpieza del conector

Durante la limpieza, siga las siguientes instrucciones:

- Apague el instrumento antes de limpiarlo.

- El funcionamiento no conforme puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

- Apague la fuente láser antes de limpiar la interfaz óptica.

- Evite siempre mirar directamente al puerto de salida óptica cuando el instrumento esté funcionando, el láser es invisible y puede provocar daños oculares graves.

- Desconecte el instrumento de la fuente de alimentación antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas.

- No instale piezas no autorizadas ni realice ajustes no autorizados en el instrumento.

- Por favor consulte con un profesional calificado sobre servicios de mantenimiento y reparación.

Limpie siempre el conector óptico antes de usar el LP-P-OLT para garantizar una medición precisa. Limpie el conector óptico suavemente con un hisopo de limpieza.

Un mantenimiento inadecuado puede provocar un bajo rendimiento o errores:

- El error de distancia aumenta;

- Error de linealidad;

- Atenuación de potencia óptica adicional;

- La potencia óptica recibida está fuera del rango normal.

# 3. Operación

## 3.1 Encendido

Prensa y aparece la pantalla de carga, consulte la Figura 3.1.

Figura 3.1

Luego ingresa a la interfaz funcional (la última interfaz antes del último apagado), consulte la Figura 3.2.

Hora y fecha

Interfaz de funciones

Opcióninterfaz

Opción

Pantalla de batería

Apagado automático

Figura 3.2

El cambio entre interfaces funcionales:

Prensa Para alternar la interfaz [Menú principal], consulte la Figura 3.3.

Figura 3.3

- Prensaypara alternar la siguiente interfaz de funciones:

- Prensa y para alternar la interfaz de función correspondiente;

- Prensa para ingresar a la interfaz de función correspondiente.

Alternar entre diferentes interfaces de configuración:

- Bajo [] interfaz de función, presione  ypara alternar las siguientes interfaces:

- Bajo []Interfaz de función, presione  ypara alternar las siguientes interfaces:

- Bajo []Interfaz de función, presione  ypara alternar las siguientes interfaces:

- Bajo []Interfaz de función, presione  ypara alternar las siguientes interfaces:

La configuración del sistema

Prensa para entrar [] Interfaz de función:

Prensa,  y para ingresar y editar la Fecha, Hora, Brillo, Apagado Automático e Idioma.

Configuración USB

Prensa para entrar [] Interfaz de función:

Prensa y Para seleccionar:

Almacenamiento masivo: la PC lo reconoce como una unidad flash USB;

Comunicación: el equipo transfiere directamente los datos al software de la PC, utilizado principalmente en la función "Draw Trance" del medidor de potencia óptica, las fluctuaciones de potencia se mostrarán en el software de la PC.

Información del dispositivo

Después de la prensa, mostrará la versión del software y hardware.

## 3.2 Fuente láser estabilizada (SLS)

PrensayA la siguiente interfaz, consulte la Figura 3.4.

Mostrar la fuente láser

Mostrar el OPM

Mostrar la longitud de onda

Figura 3.4

### 3.2.1 Encendido/apagado del láser SLS

- Prensaya la subinterfaz [LaserOnOff], consulte la Figura 3.4;

- PrensaPara encender la fuente láser, consulte la Figura 3.5; presionenuevamente para apagar el láser, consulte la Figura 3.5;

Figura 3.5

- Prensa Para seleccionar la opción “MOD”, presione el modo de salida alterna entre CW, 270 Hz, 1 KHz, 2 KHz y AutoID;

- PrensaPara seleccionar la opción “Unidad”, presioneLa unidad de potencia de salida y el valor alternan entre dBm y mW.

### 3.2.2 Configuración de referencia SLS

Nota: Esta funciónn solo es aplicable para el modo AutoID, los parámetros "Ref: XXX. XXdBm" se configurarán en el lado opuesto que tiene el instrumento de prueba de los modelos correspondientes, esto es solo para la referencia de prueba.

- PrensayA la subinterfaz [Referencia], consulte la Figura 3.6;

Figura 3.6

- Prensa y Para seleccionar “Establecer referencia” y “Obtener de OPM”:

“Establecer referencia”:prensaPara ingresar y editar el valor de potencia, seleccione “OK” y presionePara confirmar. En este momento, en la parte inferior derecha de la pantalla, se mostrará "Ref.Potencia:-10,00dBm”, significa que -10dBm es el valor que acaba de configurar y este valor se enviará a lalado opuesto.

“Obtener de OPM”: prensapara establecer el valor de potencia actual que toma OPM como referencia.

- Prensapara alternar entre las diferentes longitudes de onda.

### 3.2.3 Configuración de SLS

PrensayA la interfaz [Configuración], consulte la Figura 3.7.

Nota: Esta funciónn solo es aplicable en modo de identificación automática.

Figura 3.7

Mientras el cursor esté en “Identificación automática", prensaPara seleccionar Manual o Automático. En el modo Automático, pulseyPara pasar a la longitud de onda determinada (1310 nm, 1550 nm), presioneseleccionarlo o no.

## 3.3 Medidor de potencia óptica (OPM)

PrensayA la interfaz [Medidor de potencia], consulte la Figura 3.8.

Figura 3.8

### Configuración de referencia OPM

- PrensayA la subinterfaz [Referencia], consulte la Figura 3.8.

- PrensayPara seleccionar el elemento: Establecer referencia y Obtener de la potencia de entrada, presionePara habilitar el ajuste, presione  para ajustar el valor,y presionePara confirmar.

- Establecer referenciase refiere a la configuración manual del valor de referencia; si la fuente láser (fuente láser LinkedPro con función AutoID) en el otro lado de la fibra probada habilita AutoID, el OPM establecerá automáticamente el valor de referencia enviado desde la fuente láser como referencia (aparecerá “AutoID” en esta interfaz).

- Obtener de la potencia de entradaEstablece el valor de potencia medido actual como valor de referencia.

### 3.3.2 OPM-Guardar registro

PrensayPara acceder a la subinterfaz [Guardar], consulte la Figura 3.9.

Figura 3.9

PrensayPara seleccionar el elemento: Cable: y Fibra:, presionepara editar la información y luego presionePara confirmar.

Prensaypara seleccionar Guardar y presionepara guardar el registro actual.

### 3.3.3 OPM-Retirada

PrensayPara ver la subinterfaz [Recordar], consulte la Figura 3.10.

Figura 3.10

Prensaypara seleccionar elemento: Eliminar todo, Eliminar actual, Ir a (Índice), Anterior y Siguiente.

### 3.3.3 Rastreo OPM

PrensayA la subinterfaz [Trace], consulte la Figura 3.11.

Figura 3.11

Prensaypara seleccionar elemento: Trazar trazado, Escala, Temporizador y Estado.

Trazar trazado:prensa, mostrará el seguimiento como se muestra en la Figura 3.12;

Figura 3.12

Escala:prensaPara seleccionar la escala adecuada, presione  para confirmar;

Minutero:prensayPara seleccionar el tiempo de prueba de 15 minutos, presionepara alternar entre 15 min, 60 min y 8 horas;

Estado:prensaPara ejecutar/detener el seguimiento.

### 3.3.4 Configuración de OPM

PrensayA la subinterfaz [Configuración], consulte la Figura 3.13.

Figura 3.13

Prensaypara seleccionar elemento: Cero y Unidad.

Cero:Enrosque la tapa antipolvo y presione eldos veces, el instrumento se calibrará automáticamente a cero;

Nota:Esta operación debe realizarse primero en el uso del medidor de potencia óptica.

Unidad:prensaypara seleccionar dBm, dB, mW.

Prensapara alternar entre las diferentes longitudes de onda.

Procedimiento de operación:

- Cero

- Configuración de referencia

- Fuente láser de entrada

- Leer el valor de potencia

- Ahorrar

- Alterne la longitud de onda y luego repita los pasos 3, 4 y 5.

## 3.4 Prueba de pérdida óptica (OLT)

PrensayA la interfaz [Prueba de pérdida óptica], consulte la Figura 3.14.

Figura 3.14

### 3.4.1 Configuración de referencia de OLT

Prensaya la subinterfaz [Establecer referencia], como se muestra en la Figura 3.14.

Prensaypara seleccionar Ref. Tipo y presionePara alternar entre simple y doble, consulte la Figura 3.15.

Figura 3.15

En modo simple: el puerto de fuente láser y el puerto del medidor de potencia se conectan entre sí en la misma unidad, el valor de potencia medido por el medidor de potencia es el valor de referencia;

En twin: los puertos de prueba de pérdida óptica de dos unidades diferentes se conectan entre sí mediante un cable de conexión y el valor de potencia medido en twin es más razonable, lo cual es lo recomendado.

Después de conectar los puertos, presioneyPara seleccionar Inicio, presionepara iniciar la prueba.

PrensayPara seleccionar Guardar, presionepara guardar el valor medido como valor de referencia.

### 3.4.2 Prueba bidireccional OLT

Prensaya la subinterfaz [BiDirTest], como se muestra en la Figura 3.16.

Figura 3.16

Prensaypara seleccionar Iniciar y presionepara iniciar la prueba.

Prensaypara seleccionar Guardar y presionepara guardar el resultado.

Consulte también 3.4.3 para guardar el resultado.

Complete la configuración de umbral y la configuración de referencia antes de la prueba bidireccional o afectará el resultado de la prueba.

### 3.4.3 OLT-Guardar registro

Prensaya la subinterfaz [Guardar], como se muestra en la Figura 3.17.

Figura 3.17

PrensayPara seleccionar el elemento: Cable y Fibra, presionePara habilitar el ajuste de dígitos, presionePara confirmar.

Prensaypara seleccionar Guardar y presionepara guardar el registro actual.

### 3.4.4 Recuperación de OLT

Prensaya la subinterfaz [Recordar], como se muestra en la Figura 3.18.

Figura 3.18

Prensaypara seleccionar elemento: Eliminar todo, Eliminar actual, Ir a (Índice), Anterior y Siguiente.

### 3.4.5 Ajuste del umbral de OLT

Prensaya la subinterfaz [Umbrales], como se muestra en la Figura 3.18.

Figura 3.18

PrensayPara seleccionar el elemento que se va a ajustar, presionepara habilitar el ajuste y presionePara confirmar.

Umbrales:En la prueba bidireccional, LP-P-OLT determina si el resultado de la prueba es APROBADO o REPROBADO según la configuración de los umbrales.

Pérdida: dB/kmEn la prueba bidireccional, la unidad calculará la longitud aproximada de la fibra según la atenuación (dB/km) configurada aquí. Tenga en cuenta que la atenuación en cada longitud de onda se configura por separado, por lo que la longitud calculada puede ser diferente para cada longitud de onda. Factores de atenuación no relacionados con la fibra (conector, empalmes) y una configuración incorrecta de la atenuación también pueden afectar el cálculo de la longitud.

### 3.4.6 Configuración de OLT

Prensaya la subinterfaz [Configuración], como se muestra en la Figura 3.19.

Figura 3.19

PrensayPara seleccionar elementos: cero y Guardar automáticamente en, presionePara confirmar.

- Cero:Enrosque la tapa antipolvo y presione eldos veces, el instrumento se calibrará automáticamente a cero;

Nota:Esta operación debe realizarse primero en el uso del medidor de potencia óptica.

- Guardar automáticamente en:Los resultados de cero se guardarán automáticamente en la unidad maestra, la unidad remota, ambas unidades y ninguna.

Procedimiento de operación sobre la prueba bidireccional:

- Cero: Enrosque la tapa antipolvo, presione eldos veces, el instrumento se calibrará automáticamente a cero;

- Configuración de referencia: Tipo de referencia establecido en gemelo

- Configuración de umbral: configure "Umbral" y "Pérdida"; el valor de Umbral limita la pérdida máxima de todo el enlace, "Pérdida" generalmente la proporciona el proveedor de fibra, la base para el cálculo de la longitud de la fibra de todo el enlace;

- Conecte el latiguillo de referencia: conecte un puerto OLT de una unidad a otro puerto OLT de otra unidad con dos latiguillos de referencia. Consulte la Figura 3.20.

Figura 3.20

- En la subinterfaz [Set. Ref], seleccione Iniciar y luego presione, mostrará el valor de potencia de referencia en la interfaz.

- Cambie a la subinterfaz [BiDirTest], conecte el enlace de fibra medido como se muestra en la Figura 3.21, luegoSeleccione Inicio y luego presioneLa prueba se está ejecutando y luego se mostrará el resultado de la prueba.

Figura 3.21

- Cambiar a [Guardar] interfaz solar,  Seleccione Guardar.

## 3.5 Prueba de pérdida de retorno óptico (ORL) - Opción

Prensaa la subinterfaz [Pérdida de retorno óptico], como se muestra en la Figura 3.22.

Figura 3.22

### 3.5.1 Prueba ORL-ORL

Prensaya la subinterfaz [Prueba], como se muestra en la Figura 3.22.

PrensayPara seleccionar Predeterminado, ORL Cero y ORL Ref(14,7dB):

Por defecto:después de la prensa, el valor deORL Zeroy ORL Ref(14.7dB) restaura los valores predeterminados de fábrica;

ORL Cero:Conecte un extremo del cable de conexión de prueba al puerto OLT y, en el otro extremo del cable de conexión, enrolle una barra redonda de diámetro pequeño, mientras observa el valor de pérdida de retorno actual que se muestra, el valor de pérdida de retorno en el proceso de enrollado se volverá gradualmente más grande, cuando el valor de pérdida de retorno no cambie, presionepara guardar el valor de pérdida de retorno actual como ORL cero.

Referencia ORL (14,7 dB):“(14.7dB)” significa el valor ORL actual medido con el valor cero de ORL predeterminado y la referencia de ORL predeterminada. Conecte el latiguillo de referencia al puerto OLT, presioneypara seleccionar OK y presionepara guardar el valor cero ORL actual。

El valor cero de ORL debe restablecerse al cambiar el cable de conexión o al desconectarlo/reconectarlo.

### 3.5.2 ORL-Guardar registro

Prensaya la subinterfaz [Guardar], como se muestra en la Figura 3.23.

Figura 3.23

PrensayPara seleccionar el elemento: Cable y Fibra, presionePara habilitar el ajuste de dígitos, presionePara confirmar.

Prensaypara seleccionar Guardar y presionepara guardar el registro actual.

### 3.5.3 ORL-Recall

Prensaya la subinterfaz [Recordar], como se muestra en la Figura 3.24.

Figura 3.24

Prensaypara seleccionar elemento: Eliminar todo, Eliminar actual, Ir a (Índice), Anterior y Siguiente.

### 3.5.3 Configuración de ORT

Prensaya la subinterfaz [Configuración], como se muestra en la Figura 3.25.

Figura 3.25

Enrosque la tapa antipolvo y presione eldos veces, el instrumento se calibrará automáticamente a cero;

Procedimiento de operación sobre la prueba de pérdida de retorno óptico:

- Cero: Enrosque la tapa antipolvo, presione eldos veces, el instrumento se calibrará automáticamente a cero;

- Establecer ORL a cero: cambie a la subinterfaz [Prueba]; consulte 3.5.1 Establecer ORL a cero. En este momento, la pantalla en la esquina inferior derecha de la interfazsensibilidad:××.××dBsignifica límite inferior del valor de pérdida de retorno medible.

- Establecer referencia ORL: consulte 3.5.1 establecer referencia ORL. Luego presionepara alternar otra longitud de onda yEstablezca la referencia ORL en esta longitud de onda. Todas las longitudes de onda deberían funcionar. En este momento, el valor mostrado en la interfaz debería ser aproximadamente 14,70.

- Reemplace el cable de conexión de prueba y uno conecta el puerto OLT, el otro conecta el enlace óptico medido, ahora lea el valor ORL directamente.

- Cambie a la subinterfaz [Guardar] para guardar el resultado de la prueba.

# 4. Mantenimiento y calibración

## 4.1 Limpieza de los conectores

Mantenga limpios los conectores y las tapas antipolvo. El detector debe limpiarse periódicamente.

## 4.2 Requisito de calibración

Se recomienda calibrar el LP-P-OLT cada dos años. Para una calibración adecuada, contacte con Shineway Technologies Inc. o con nuestro agente.

# 5. Información de garantía

## 5.1 Términos de garantía

LP-P-OLT cuenta con una garantía contra defectos de materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de envío al cliente original. Cualquier producto defectuoso durante el período de garantía será reparado o reemplazado por el Proveedor sin costo alguno.

En ningún caso las responsabilidades del Proveedor excederán el precio de compra original del producto.

La garantía no incluye los accesorios y piezas opcionales.

## 5.2 Exclusiones

La garantía de su equipo no se aplicará a los defectos que resulten de lo siguiente:

- Reparación o modificación no autorizada

- Mal uso, negligencia o accidente

El Proveedor se reserva el derecho de realizar cambios en cualquiera de sus productos en cualquier momento sin necesidad de sustituir o cambiar unidades previamente adquiridas.

## 5.3 Registro de garantía

Se incluye una tarjeta de registro de garantía con el envío original del equipo. Por favor, tómese unos minutos para completarla y enviarla por correo o fax al Centro de Atención al Cliente local de LinkedPro para asegurar el inicio correcto del plazo y el alcance de su garantía..

## 5.4 Devolución de instrumentos

Para devolver el instrumento por motivos de calibración anual u otros, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente local de LinkedPro para obtener información adicional y un número de RMA (Autorización de Devolución de Materiales). Describa brevemente los motivos de la devolución para que podamos ofrecerle un servicio más eficiente.

Para devolver el instrumento en caso de reparación, calibración u otro mantenimiento, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de embalar el instrumento con un material suave como polietileno, para proteger la carcasa del instrumento.

- Utilice la caja rígida original. Si utiliza otro material de embalaje, asegúrese de que haya al menos 3 cm de material blando alrededor del instrumento.

## 5.5 Contactar con el servicio de atención al cliente

Consulte nuestro sitio web (www.syscom.mx) para obtener actualizaciones de este manual e información adicional sobre la aplicación. Si necesita asistencia técnica o de ventas, comuníquese con el servicio de atención al cliente local.

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SA DE CV:

Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 805，CHIHUAHUA, CHIH., 31000 MÉXICO

Teléfono: +52(614) 415-2525

Fax:

Correo electrónico:

WEB:www.syscom.mx

GRACIAS POR ELEGIRNOS

¡LINKEDPRO!

N.º de pieza del documento: MAN-OLT-50-EN V1202